附件：

青海省血液中心2021年申请采购进口设备表

| 序号 | 设备名 称 | 参数 | 购置进口设备原因 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌接管机 | 1、性能：适用于血液制备管路的无菌接管。操作简便，即开即用，全程自动连接。 2、接管效果：确保接口内壁光滑无PVC毛刺，避免溶血。 3、安全性：“全内置”安全设计，保证操作者在无菌接驳过程中的安全性。 | 国内设备无法满足使用需求。 | 4台 |
| 2 | 便携式封管热合钳 | 1、金属热合电极，有效传导，避免溶血。 2、热合效果好，性能稳定。 3、携带方便，即开即用，方便拆卸清洁。 | 与国内同类设备相比，进口设备具有操作简便，热合效果好，性能稳定，更能保证血液质量。 | 2台 |
| 3 | 通用型台式热合机 | 1、金属热合电极，有效传导，避免溶血。 2、热合效果好，性能稳定。3、可拆卸热合头，方便清洁。 3、支持联排设计，热合模式更加灵活。 | 与国内同类设备相比，进口设备热合效果好，性能稳定，更能保证血液质量。 | 4台 |
| 4 | AmiCORE离心式血液成分分离机 | 1、采用连续离心方式分离采集血液成分，用于血站合格献血员进行去白单采血小板的采集。 2、单采血小板产品质量参数要满足GB 18469-2012《全血及成分血质量要求》，其中：血小板含量：单份血小板：≥2.5×1011个/袋；双份血小板：≥5×1011个/袋，采集成品为去除白细胞的血小板（白细胞计数低于1.0106（90%置信区间），红细胞混入量≤8.0*109/袋）。 3、采集效率高、提供单双针管路。不可更换针头。需无菌接管机，更佳安全。 4、辐照灭菌，灭菌效果更好，毒性小。 5、适用人群广泛，更适合低体重献血者，低采前计数献血者，高红细胞压积献血者。 6、采集终产品血小板为浓缩血小板为血小板稳定治疗效果好,去白血小板。 7、血小板采集方案计算器 | 国内设备无法满足使用需求。 | 5台 |
| 5 | ALT、乳糜血、HbALT、乳糜血、Hb生化分析系统 | 1、采用静脉血或末梢血标本进行检测 2、操作界面可用触摸屏，显示数据，字体及图形清晰。 3、可检测丙氨酸氨基转移酶（ALT）、乳糜血程度（CB）、血红蛋白（HB）同时具备检测酶类、血脂类、4、蛋白类等功能。 5、测定方法：终点法、速率法、两点法、比浊法、吸光度。偏向速率法 6、比色方式：分立式比色。 7、准确度：Abs=0.500，偏差±0.030； Abs=1.000，偏差±0.060。 8、重复性：Abs=0.500，偏差≤0.005（重复5次测定，最大值-最小值）。 9、质量控制：可质控，能显示质控图。 10、数据处理：具备条码扫描、显示、储存、传输、打印功能。 11、使用开放性试剂，试剂配制简单、保存条件容易满足、易购买。 12、电源：220±10%V，50/60Hz。 13、同时检测ALT、乳糜指数、HB。 14、ALT+乳糜指数 2分钟。 15、HB 30秒。 16、LED灯可用六年。 17、两套加热升温装置，不受环境温度影响。 18、分比式比色，无交叉污染。 19、光学系统、温控系统、检测系统、触摸屏、内置打印机、数据传输端口，内置8个孔位预热装置，可以加快检测时间（预热和检测可同时进行）。 20、使用一次性微量比色杯独立检测，无需清洗，不用处理废液 | 国内设备无法满足使用需求。 | 2 |
| 6 | 无菌接驳机 | 1、适用于血液中心使用的全部标准管路的无菌连导通。操作简便,全程自动连接，液晶屏自动显示整个机器工作状态。 2、接管效果：确保接口内壁光滑无PVC毛刺，避免毛刺熔入血液,及血细胞磨擦溶血。 3、接管方式环保，无导管以外的医疗废物产生。 4、有预防管路接错的硬件防范措施和保护设备重要部件以延长使用寿命的有效方法（如散热风扇等）。 5、连接速度：自取管开始，整个连接全过程不超过20秒。 6、无菌接驳：在接驳全过程中外界不与管路直接接触，保证无菌连接 7、接驳数据管理：支持连接自动条码扫描仪，可进行不同条码的自动核对。设备可记录全程接驳数据和8、结果数据，实时传输至设备管理软件或血站管理系统当中，并根据客户需求进行工作报表的定制和输出，且支持查询功能。 9、有PEI无菌认证 10、接管方式环保，无导管以外的医疗废物产生。 11、有预防管路接错的硬件防范措施和保护设备重要部件以延长使用寿命的有效方法（如散热风扇等）。 12、连接速度：自取管开始，整个连接全过程不超过20秒。 13、无菌接驳：在接驳全过程中外界不与管路直接接触，保证无菌连接 14、接驳数据管理：支持连接自动条码扫描仪，可进行不同条码的自动核对。设备可记录全程接驳数据和结果数据，实时传输至设备管理软件或血站管理系统当中，并根据客户需求进行工作报表的定制和输出，且支持查询功能。 15、有PEI无菌认证 | 国内设备无法满足使用需求。 | 1 |
| 7 | 台式热合机 | 1、用于密封连接在血袋上的PVC和EVA管的全自动系统，包括血袋或一次性血细胞分离器。 2、单机单次热合时间＜1.5秒，可热合6-12cm长度的管路小辫儿。 3、热合头具备自动探测管径及管路定位功能，智能化识别管径大小，并自动调整热合功率，以达到不同粗细管路热合质量均一的结果。 4、密封时间：≤1秒 5、射频输出：最大150W/50Ω/40.680MHz 6、电源：115-230 V〜 - 50/60 Hz 7、安全性：CE、ISO13485 5年维保 8、采用多重防辐射装置，保证操作人员和邻近的仪器设备不受伤害和干扰。 | 1、进口热合机利用强射频非传导热快速热合，热合时间快，每次热合仅需1秒，不渗漏。 2、进口热合机为热合头设计，热合面均匀平整，降低热量传导至血袋管产生溶血的可能。 3、进口热合机功率可调，超宽、超厚的血袋管也可热合。热合的部位中间预留一槽状切线，用手拉即可11、实现轻松分离。对管路可实现自动识别，能够很方便的热合各种型材的管道，并且热合范围较宽。 4、进口热合机配有防溅保护板，避免热合时血液溅到操作者的眼睛里而引发职业暴露，保证了操作人员安全。 国内设备无法满足使用需求。 | 8 |
| 8 | AmiCORE离心式血液成分分离机耗材 | 1.外包装密封防压包装 2.灭菌方式辐照灭菌 3. 室温下储存 仪器专用配套耗材其他耗材无法配套使用 | 国内耗材无法满足使用需求。 | 3000个 |
| 9 | 全自动血型分析系统 | 1.主要用途：ABO/Rh 血型鉴定；红细胞抗原鉴定；弱D测试 2.操作流程：全自动一体机，从样本输入,加样（试剂）到孵育、清洗、 离心、判读等过程仪器全自动完成。 3.方法学：96孔（U型）微板。 4.检测原理：红细胞凝集技术、Capture 红细胞固相免疫捕获技术。 5.条形码扫描系统：全自动扫描，扫描位置：样本、试剂、微孔板。支持条形码：条形码、128 码、 ISBT 128、39 条码、交叉二五码。 6.图像分析系统：全自动图像分析系统，分四种结果显示方式，图像；反应级别（0到+4）；反应值（0-99）；阳性/阴性结果判读。 7.软件系统：自动反射测试，可设置RhD阴性自动进行弱D测试，抗体筛查测试阳性自动进行抗体鉴定测试，急诊样本优先测试，动态工作流程，可设置样本测试顺序。 8.离心系统：采用三步离心方式，可确保离心效果判读准确无误。 9.设备通过 CE、FDA、CFDA认证。 | 国内设备无法满足使用需求。 | 1 |
| 10 | 全自动酶免分析系统 | 1.用途：全自动完成酶联免疫吸附试验标本加样之后的所有工作，包括孵育、洗板、试剂分配、读数等，完全开放试剂系统。 2.洗板头每通道均有独立的液面探测功能，自动监控微板上每个微孔的注液量及残留量，并有相应的检测报警提示，检测到洗板堵针之后，能自动冲洗板通道。 3.洗板头每通道均有独立的液面探测功能，自动监控微板上每个微孔的注液量及残留量，并有相应的检测报警提示，检测到洗板堵针之后，能自动冲洗板通道。 4.控温孵育槽：可自动升降塔式结构，前后塔温度均为37℃±1℃，孵育槽数量≥25个，控温模式采用上下同时加热孵育方式（非底层加热），每个孵育槽均可独立控温、避光和防冷凝。 5.洗板机：仪器平台内配置≥2台洗板机，可同时洗板；每台洗板机洗板头通道数量≥24个，针数量≥48个； 洗板机可设置按板洗和按条洗两种模式，板洗适用于低阳性率的试验，条洗适用于高阳性率的试验；板洗条件下，洗涤一遍96孔微板，注液次数≤4，减少板内孔间差异。 | 国内设备无法满足使用需求。 | 2 |
| 11 | 热合机 | 1.射频源类型： 高频晶体管。 2.封管时间： 1秒。 3.热合头：陶瓷包裹隔热型热合电极，避免溶血现象发生。 4.辐射防护安全性：确保高频40.68MHz工作下，辐射强度不超过68dB，提供设备辐射曲线图，保证安全。 5.热合宽度调节：可自动识别不同型材和厚度的管路调节热合功率，还可根据特殊需要人工调整热合面宽度。 6.具有KFDA、CE、UL等认证。 7.设备具备防辐射保护，辐射强度符合国标要求，确保使用人员安全，出具国家权威认证机构出具的检测报告。 | 国内设备无法满足使用需求。 | 3 |
| 12 | 进口微柱凝胶离心机及孵育器 | 一、专用离心机： 1.独有的微电脑芯片控制离心时间，速度系统 2.提高结果的准确性、重复性 二、专用孵育器： 1.独有的双槽独立电脑半导体控制设计，可分开控温独立显示，随时孵育，使反应更加充分、便捷。 | 由于部分医院使用的是进口微柱凝胶卡，已经遇到多例进口卡能检出的抗体，国产卡不能检出。同一份阳性血清检出的抗体在进口卡中凝集强度更明显。作为解决全省血型血清学方面疑难问题实验室，应该购置进口凝胶卡。国内设备无法满足使用需求。 | 1 |
| 13 | 高速微量（毛细管）离心机 | 控制方式：矢量正玄波控制系统. 马达：无碳刷免维护变频感应电机. 转速：100-15000rpm. 最大相对离心力：20375*g 配有毛细管封蜡板，毛细管读书卡 购置理由：我室承担着全省疑难血型鉴定和输血反应实验室监测工作。有了该离心机可以解决大量输血后患者红细胞的准确定型和临床输血不良反应的回顾性调查等方面的检测。 | 国内设备无法满足使用需求。 | 1 |
| 14 | 4040半自动生化分析仪（带亚甲蓝检测） | 液晶屏面主菜单直接显示测定，游离血红蛋白测定试剂盒（比色法）、甘油测定试剂盒（GPO-PAP）、总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）、微量总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红法）、亚甲蓝测定试剂盒（固相萃取法）、纤维蛋白原测定试剂盒（比浊法）功能，相互切换程序简单、快捷。 | 国内设备无法满足使用需求。 | 1 |
| 15 | Mcs+血小板耗材995E | 1、通过ISO13485体系认证、欧共体CE认证，美国食品与药品管理局（FDA）认证、中华人民共和国食品与药品监督管理局（FDA）颁发的医疗器械注册证。 2、耗材外包装：密封防压包装 3、一套耗材须包括：225ML Latham杯，配备蝶形针柄，16G进口针头，采血针前段可进行更换。独立全血留样袋，一个五天血小板保存袋，一个1000ML新鲜冰冻血浆袋，DPM/SPM细菌过滤器，抗凝剂管道独立细菌过滤器，耗材可选择血小板和血浆组合采集，单针操作。 4、血小板收集保存袋：袋体厚薄均匀，透气性能好，在22-24摄氏度、不间断震荡条件下可保存血小板五天。其采集保存的血小板产品质量要满足临床治疗标准，单人份治疗量（≥2.5*10 11/袋），其中白细胞混入量≤5.0*108/袋，红细胞混入量≤8.0*109/ 袋，耗材要有技术证明。 | 国内耗材无法满足使用需求。 | 3500 |
| 16 | 费森尤斯卡比CR08816耗材 | 1、耗材外包装：密封防压包装 2、独立全血留样袋，一个五天血小板保存袋，一个1000ML新鲜冰冻血浆袋，DPM/SPM细菌过滤器，抗凝剂管道独立细菌过滤器，耗材可选择血小板和血浆组合采集，单针操作。 3、血小板收集保存袋：袋体厚薄均匀，透气性能好，在22-24摄氏度、不间断震荡条件下可保存血小板五天。 4、采集保存的血小板产品质量要满足临床治疗标准，单人份治疗量（≥2.5*10 11/袋），其中白细胞混入量≤5.0*108/袋，红细胞混入量≤8.0*109/ 袋。 | 国内耗材无法满足使用需求。 | 2000 |
| 17 | 核酸试剂 | 检测试剂原理：转录介导扩增技术（TMA）。 检测试剂灵敏度（95%LOD)：常规工作模式下：HBV≤12IU/ml； HCV≤6IU/ml； HIV-1≤50IU/ml。 检测亚型：检测试剂可检测HIV-1 M,N,O亚型; HCV 1-6亚型; HBV A-G亚型。 检测形式：检测系统应能够在同一反应管内同时进行乙肝、丙肝和艾滋病（HBV/HCV/HIV-1）三项核酸检测。 内置的过程控制：核酸检测试剂应包含有内对照，能够监控样品核酸提取、扩增和检测的全过程。 标本的兼容性：检测试剂可适用于血清，以及EDTA、ACD、CPD、CPDA抗凝的血浆 。 试剂配套：检测试剂和血液中心所使用的核酸检测设备应是同一品牌的配套产品，是完整的全自动化检测体系，以保证检测质量，保证售后和技术支持的统一性。 试剂盒规格：5000人份／盒。 | 国内耗材无法满足使用需求。 | 45000人份 |
| 18 | 标签打印机 | 1、打印方式：热转印； 2、打印速度：12英寸/秒； 3、分辨率：203dpl； 4、条码密度：最小精度5mil,最大精度55mil； 5、标签容量：1000张成品血标签 6、标签宽度：80mm； 7、标签类型：卷装血标签、防水血标签、后包装血标签； 8、标签厚度：0.064－0.25mm； 9、传感方式：透射、反射和连续三种方式； 10、碳带：轴心25.4mm,; 11、条码类型：采供血行业专用ISBT 128码； 12、常驻字体：内置硬汉字库； 13、图像格式：PCX、BMP、IMG格式； 14、内存：64MB Flash； 15、切刀：最薄纸张厚度5微米，使用寿命100万次； 16、接口：双向并口（IEEE1284）,串行RS232、 USB2.0； 17、工作温度：0℃－4℃； 18、尺寸：322.3mm（高）*320.5mm(宽)*472.4mm（深）; 19、重量：20.5公斤。 20、与采购人现应用的标签和碳带兼容。需要提供标签和碳带供应商出具的证明 | 国内设备无法满足使用需求。 | 2 |
| 19 | 血液辐照仪 | 伽马射线血液辐照仪 1、辐照杯容积：目前国际上唯一能达到7.5升； 2、辐照时间：由于进口放射源活度大，相同辐照杯（3.2升）情况下辐照时间短；连续辐照八小时。 二、辐照分布均匀性检测与资质： 3、剂量场分布非均匀性：小于+/- 10%； 4、辐照杯剂量场分布检测方法：必须由专门检测机构，采用专业剂量检测装置，通过辐照仪刻度程序进行辐照仪安装后的实际检测，不接受仅通过理论计算所得的方法。 5、剂量场分布非均匀性检测单位：必须是第三方且具有相关检测资质的单位； 6、检测单位资质与检测报告：必须具有政府主管部门颁发的检测资质证书，检测报告必须明确最低点位置、最低点的辐照剂量率、各点分布均匀性的对比值等参数； 7、辐照仪标定程序：辐照仪系统管理软件中必须含有辐照杯剂量场重新标定之程序功能； 8、典型实测证书：必须提供至少五台近期出厂相同型号产品剂量场分布均匀性检测证明文件（或报告）； | 国内设备无法满足使用需求。 | 1 |