一次性使用去白血袋（400ml）

	编号
	项目
	描述

	1
	认证
	通过ISO质量管理体系认证，新版GMP认证，CE认证。

	2
	袋体组成
	5个袋体：

1*400mL主袋（100mLACD-B）+1*400mL 滤后空袋+1*300mL尾袋（100mLMAP）+2*300mL转移袋（空袋）

	3
	功能性组件
	带安全采样装置：采样装置带一容量约35mL的留样袋，可通过采样针与各类型真空采血管相连，实现安全采样目的，避免血液污染。

	4
	血袋袋体
	袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；

袋体成型方式：压延成型

袋体外观：半透明，无杂质

血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm

袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。

	5
	采血针
	材料：医用不锈钢

规格：16G超薄壁针管

其他：有针帽防护，使用安全

	6
	导管
	材料：PVC

外观：透明、柔软、不打折

管长：采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求

管径：3.2*4.6mm

拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏

采血导管与转移导管可带有开关式止液装置

	7
	标签
	热转印标签，无脱落风险

	8
	灭菌方式
	湿热灭菌（高温蒸汽）

	9
	有效期
	自灭菌之日起2年

	10
	其他性能
	理化性能及生物性能符合GB14232.1-2020-500要求

	11
	抗凝液
	ACD-B 可保存全血21天

原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定

	12
	红细胞保存液
	MAP 可保存红细胞35天

原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定

	13
	去白细胞滤器
	温血滤器

性能：

白细胞残留数不大于2.5*106/单位；

游离血红蛋白变化率不大于5%或小于300mg/L；

红细胞回收率不小于85%。

滤除条件：

血温降至22℃左右为合适滤除条件；400ml全血过滤时间约为5-10min

	14
	技术服务
	售后服务好，出现质量问题能及时解决。


	评分因素
	评分内容
	评分标准
	分值

	报价部分
（40分）
	投标报价
	报价分值计算：
1、投标报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40
	40

	商务部分
（10分）
	认证证书
	同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、 职业安全健康管理体系认证的，得3分，缺一项扣 1 分，扣完为止。
注：投标文件中附认证证书复印件及证书网上查询截图，评标时查验认证证书原件，否则不得分。
	3

	
	企业业绩
	2019年1月以来，签订该类产品销售合同业绩的，每提供一份完整业绩得1分，最多得6分。

	6

	
	交货期
	根据招标文件要求，投标人自报，由评委根据各投标人差异酌情评分。
	1

	技术部分
（40分）
	技术指标
响应情况
	技术特点、性能指标：招标文件技术要求中每一条不满足扣2分，扣完为止。
	40

	售后服务
（10分）
	售后服务
	评委根据各投标人前期售后服务情况酌情评分。
	10


评分标准

