供应商资格条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料:

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度( 提供2021年度经审计合格的财务审计报告，若供应商为新成立企业，新成立公司以公司起点时间为准提供最新月份公司财务报表或其基本户开户银行出具的资信证明)；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(自行承格式自拟)；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供近三个月以来任意一个月缴纳税收和社会保险的申报证明材料)；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大清法记录(自行承诺，格式自拟)。
采购需求

1.技术要求(参数): (指对采购标的的功能和质量要求忽括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等)

以下参数中，★为关键指标，必须满足：

	★1
	用途为符合血库血型判定、血球凝集反应观察、交叉配血实验等

	2
	最大处理量：≥12只试管

	3
	转速设定范围：500g-1000g

	★4
	水平式SERO转子

	★5
	在面板上有独立的三个专用程序按键选择

	6
	每一试管有弹簧夹具，可保证试管在倾倒液体时不会掉下

	7
	具有红血球和淋巴球洗涤专用转子选择

	★8
	加速到最大转速时间/刹车均在6秒以内

	★9
	面板上有单独的凝血酶设置旋钮

	10
	体积小巧

	11
	有第一类医疗器械备案凭证


2.商务要求: 指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求,包括交付(实施)的时间(期限)和地点(范围)，付款条件(进度和方式)，包装和运输，售后服务，保险等;
①.投标产品的运输、安装调试、验收和售后服务方案需要满足招标文件要求，针对性及可操作性需要符合用户实际需求。

②.免费提供一年的整机质保服务，保修期内免费更换新机器及工时费。

③.公司需要有产品培训能力，培训内容全面合理、培训计划详尽周到满足要求。

④.能够提升科室整体科研能力，提供学术指导要求，对科室遇到问题提出解决方案。

3.服务承诺：包括交货期、质保期、服务期限。
交货期：合同签订后90日内交货。
质保期：1年。

服务期限：10年。

评审规则 (评分标准)

金额在100万元(含100万)以上及政府资金的项目公开招标参照《财政部 87 号令》第五十五条规定，评分办法采用综合评分办法，价格部分采用低价优先法，其它评分标准量化指标，不可以采用分档区间打分。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	价格得分
（30分）
	政府采购参考1：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
投标人符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策扶持规定的， 按本节第3.2.2款规定进行价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价评审。

	
	价格得分（0-30分）

	自筹资金参考2：评标基准价为各有效投标人的投标报价（当投标人大于五家时，去掉一个最高报价和一个最低报价）的算数平均值的。
投标报价的偏差率计算公式：
偏差率=100×（投标报价- 评标基准价）/评标基准价
投标人的投标报价等于评标基准价时，得基本分25分；投标报价每高于评标基准价1%，在基本分基础上扣0.5分，扣完为止；投标报价每低于评标基准价1%，在基本分基础上加0.5分，最多加5分，低于评标基准价10%（不含10%）时，按每再低1%在满分的基础上扣0.5分，扣完为止。

	2
	技术得分
（50分）
	投标文件对招标文件技术规格的响应程度
	50分
	投标产品的规格、性能指标完全满足招标文件要求者得45分；招标文件技术要求中标注★的技术指标每一条不满足扣2分，非标注★的技术指标每一条不满足扣1分，扣完为止。

	3
	商务得分（10分）
	产品业绩
	6分
	2016年1月以来，签订同类设备销售合同业绩的，每提供一份完整业绩得1分，最多得6分。
注：完整业绩 = 合同 + 中标通知书 +中标结果公告截图（加盖公章）；
投标文件中附完整业绩复印件，评标时查验完整业绩原件（除中标结果公告截图为复印件），否则不得分。

	
	
	交货期
	4分
	根据招标文件要求，投标人自报，由评委根据各投标人差异酌情评分。

	4
	售后服务（10分）
	培训方案
	2分
	培训内容全面合理、培训计划详尽周到满足要求的，得 2分，培训方案一般的，得 1分 ，培训方案较差的，得 0 分 。

	
	
	技术服务和质
保期服务计划

	8分
	（1）免费质保期高于招标文件规定年限的，每增加一年得 1 分，最多得 2分；
（2）详细说明售后服务的内容、形式、含维修人员组成、免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。满足要求的得2分，有一定瑕疵但基本满足要求得 1分，较差者得 0 分；
（3）质保期满后维保服务报价（整机及所有零部件），依投标人报价由低至高打分，最低价得2分，报价高于最低价15%（不含15%）以内得1分，其余得 0 分；
（4）安装调试方案，安装、调试、验收方案全面、详尽、合理、技术质量有保障的，得 2分；安装、调试、验收方案有一定瑕疵的，得1 分； 安装、调试、验收方案较差的得 0 分。


